Návod k použití dezinfekce odsávacích zařízení

Dezinfekce stomatologických odsávacích systémů

KONCENTRÁT

Dezinfekce stomatologických odsávacích systémů

KONCENTRÁT

Přednosti:

- Extrémně nízké pěnění

- Šetrný k materiálům

- Rychle účinný při nízké koncentraci

- Ekonomické použití

Způsob použití:

Určeno k čištění a dezinfekci zubařských odsávacích zařízení (včetně sací hadice a odlučovače amalgámu) a plivátka.

Návod k použití:

Koncentrát se musí nejprve zředit vodou. Doporučená koncentrace pro použití: 2 %. 20 ml koncentrátu dolijte kohoutkovou vodou na 1 000 ml a nasajte sací hadičkou (odsávačka slin). Odsávací zařízení se musí vždy podle zatížení jednou až dvakrát denně vydezinfikovat. Dezinfekce plivátka se provádí nalitím cca 250 ml rozředěného roztoku připraveného k použití. Nemíchejte s čisticími prostředky ani jinými dezinfekčními prostředky! Roztoky připravujte k použití vždy čerstvé a okamžitě je spotřebujte!

Spektrum působení:

Baktericidní podle VAH EN 13727, EN 14561; fungicidní      na kvasinky (Candida albicans) podle VAH, EN 13624, EN  14562; „Omezený virucidní“ (obalené viry jako SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV) podle DVV/RKI.

Doba působení:

Bakterie a Candida albicans

podle VAH jako dezinfekce

nástrojů (vysoké zatížení): 		2,0% 5 min.

1,0% 60 min.

Bakterie podle EN 13727 a

EN 14561 (vysoké zatížení): 		3,0% 2 min.

Candida albicans podle EN 13624

a EN 14562 (vysoké zatížení): 		3,0% 2 min.

Obalené viry (např. SARS-CoV-2,  HBV, HIV, HCV)

podle (RKI)/DVV (se zatížením): 	2,0% 2 min.

Složení (100 g obsahuje):

7,5 g imethyldioctylammoniumchloridu,

0,6 g benzyldimethyldodecylammoniumchloridu

Fyzikálně-chemické údaje:

- Vzhled: Bezbarvý až mírně nažloutlý

- Hustota: přibližně 1,012 g/ml

- Hodnota pH: 8,5 - 9,5

Ředění:

|  | 1,0 % | 2,0 % | 3,0 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Litr | 10 ml | 20 ml | 30 ml |
| 2 Litry | 20 ml | 40 ml | 60 ml |
| 3 Litry | 30 ml | 60 ml | 90 ml |
| 5 Litrů | 50 ml | 100 ml | 150 ml |
| 10 Litrů | 100 ml | 200 ml | 300 ml |

Bezpečnostní upozornění:

H 314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H 411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního

prostředí.Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/

národními/mezinárodními předpisy. Obsahuje N, N-dimethyl-N-dioktylamoniumchlorid, hydroxid draselný.

VO 648/2004/EG: < 5 % neiontových tenzidů, 5–15 % kationtových tenzidů, vonné látky.

Balení:

| Balicí jednotka: | REF |  |
| --- | --- | --- |
| 5 L kanystr | 75005000 |  |

Doporučené příslušenství:

| Produkt: |  | REF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 L Univerzální lahvička s odměřenou dávkou, prázdná |  |  | 701001000 |
| Kohout kanystru | 701000911 |  |  |

Doba expirace: 3,5 roku od data výroby.

Kontakt:

Další informace o zprávách / výsledcích testů a o hygienickém programu 360° jsou k dispozici na vyžádání. Tel: +49 (0) 2266 4742 - 0

E-mail: info@mueller-omicron.de

Značka kvality od

Müller-Omicron GmbH & Co. KG

Schlosserstr. 1

D-51789 Lindlar

Tel.: +49 (0) 2266 4742-0

Fax: +49 (0) 2266 4742-23

PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, DE-64653 Lorsch

PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, DE-64653 Lorsch

www.mueller-omicron.de

www.mueller-omicron.com

0124

0124

REV 00-2022 CZ

REV 00-2022 CZ